Диодный лазер

ДИОДИУС_9/809

V.125 июня 2013г.

Инструкция по эксплуатации

Внимание!

Для защиты лазерного диода при аварийных отключениях сетевого напряжения необходимо включать прибор через источник бесперебойного питания мощностью 150Вт или выше.

Оглавление

Назначение	4

Распаковка и подготовка к работе	4

Технические характеристики	5

Описание органов управления	6

Интерфейс	7

Режим стабилизации тока	7

Назначение кнопок в режиме стабилизации тока.	9

Режим стабилизации мощности	9

Назначение кнопок в режиме стабилизации мощности.	11

Программирование тока лазерного диода	11

Назначение кнопок и регулятора в режиме программирования тока.	12

Программирование мощности излучения лазерного диода	12

Назначение кнопок и регулятора в режиме программирования мощности.	13

Программирование времени установления заданного тока или мощности	13

Назначение кнопок и регулятора в режиме программирования времени.	15

Программирование температурылазерного диода	15

Назначение кнопок и регулятора в режиме программирования температуры.	17

Запись точек калибровки ток - мощность	17

Назначение кнопок и регулятора в режиме программирования тока.	19

Удаление точек калибровки ток - мощность	19

Таблица переходов между режимами	22

Защита лазерного диода от перегрева	22

Выключение	24

Замена лазерного диода	24

Назначение

Диодный лазер «Диодиус-9/809» позволяет получать излучение мощностью 0÷9Вт в диапазоне длин волн 971÷976нм. Изменение длины волны излучения в этом диапазоне происходит как при изменении тока, так и при изменении температуры диода.

Блок управления лазерногодиодаобеспечивает его питание стабилизированным  током в диапазоне 0÷9.999А с точностью ± 1мA, и регулирование и поддержание его температуры в диапазоне 21˚С÷29˚С с точностью ± 0.1˚С.

%

Распаковка и подготовка к работе

В транспортном положении оптическое волокно уложено на верхней крышке прибора и защищено прозрачным боксом. Бокс состоит из двух частей: ложемент и крышка. Выходной конец волокна помещен в стеклянный капилляр, закрепленный в специальном ложементе бокса. Волокно в капиллярезафиксировано с помощью скотча. Это сделано для защиты выходного торца волокна от пыли.

Для приведения волокна в рабочее состояние снимите крышку бокса, отвернув два винта М3 по диагонали крышки. Аккуратно выньте конец волокна вместе с капилляром из ложемента и пропустите через зазор между ложементом и крышкой блока с задней стороны.

ВНИМАНИЕ!!! Не допускайте резких перегибов волокна с радиусом менее 20мм!!!

ВНИМАНИЕ!!! Снимать капилляр-колпачек рекомендуется в зоне чистого обеспыленного помещения. Аккуратно удалите скотч с капилляра и волокна и поместите конец волокна в соответствующий держатель.

ВНИМАНИЕ!!! Торец волокна сколот под углом 8⁰ для минимизации обратного отражения излучения в волокно. Категорически запрещается подносить к излучающему концу волокна зеркально отражающие предметы, это неизбежно приведет к обратному отражению и разрушению диода!!! Запрещается скалывать торец выходного волокна под 0⁰ - это также приведет к обратному отражению излучения и выходу диоду из строя.

Для защиты диода от обратного отражения излучения рекомендуется использовать внешние оптические фарадеевские невзаимные элементы – дискретные или волоконные.

Технические характеристики

Зависимость выходной мощности диода от тока представлена на графике 1:

На графике 2 представлена зависимость длины волны от температуры:

Описание органов управления

1

3

2

Рисунок 1.

4

6

5

- 2

Лицевая панель.1 - ЖК индикатор, 2–регулятор, 3–круговой кнопочный переключатель с 5-ю кнопками: «-»(слева), «+»(справа), «MAX»(сверху), «MIN»(снизу), «OK»(в центре).Каждая кнопка переключателя имеет светодиод для подсветки.

Рисунок 2.

Задняя панель: 4 - сетевой тумблер 5 - вилка для подключения сетевого кабеля 220В,6 – разъём-отверстие для вывода оптического волокна.

Интерфейс

Интерфейс прибора может находиться в одном из 8-х режимов:

- Режим стабилизации тока

- Режим стабилизации мощности

- Программирование тока лазрного диода

- Программирование мощности лазерного диода

- Программирование времени перехода к заданному току или мощности

- Программирование температуры лазерного диода

- Запись точек калибровки ток -мощность

- Удаление точек калибровки

Режим стабилизации тока

После включения сетевого тумблера прибор находится в режиме стабилизации тока. В режиме стабилизации тока. На экране всегда отображаются: реальный мгновенный ток лазерного диода в амперах, индикатор режима стабилизации тока, реальная мощность, излучаемая диодом в ваттах и реальная мгновенная температура лазерного диода в градусах Цельсия (рисунок 3 позиции 1, 4, 3 и 5).

Рисунок 3.

Индикатор: режим стабилизации тока. 1- Реальный ток лазера в амперах, 2- индикатор излучения лазерного диода, 3- реальная температура лазера в градусах Цельсия, 4- индикатор режима стабилизации тока, 5- реальная мощность, излучаемая лазером.

Кроме этого в режиме стабилизации тока на дисплей  может выводиться следующая информация:

Индикатор  «Излучение». Появляется, если лазерный диод излучает (рисунок 3 поз. 2).

Индикатор «Выключение». После выключения сетевого тумблера, происходит плавный сброс тока лазерного диода, на индикаторе появляется надпись «OFF» (рисунок 4 позиция  4).

Сброс тока по выключению сетевого тумблера сопровождается, так же миганием светодиодов кнопок  -, +, MAX, MIN.

Рисунок 4.

Индикатор :режим стабилизации тока.1- Реальный ток лазера в амперах, 2- индикатор излучения лазерного диода, 3- реальная температура лазера в градусах Цельсия, 4- индикатор выключения, 5- реальная мощность, излучаемая лазером.

Индикатор «Перегрев». При превышении максимально допустимой температуры лазерного диода, для предотвращения выхода лазерного диода из строя, принудительно уменьшается ток лазерного  диода. Уменьшение тока происходит со скоростью 100 мА в секунду и сопровождается появлением на индикаторе сообщения «T_OVER»(рисунок 5 позиция 4) и миганием светодиода кнопки «OK». Аварийный сброс тока всегда имеет скорость 100 мА в секунду. Во время аварийного сброса тока невозможно перейти в другие режимы. После того, как температура опускается ниже аварийного предела, ток лазерного диода сохраняется на уровне, при котором была достигнута безопасная температура. Индикация надписи«T_OVER»и мигание светодиода кнопки «OK» сохраняются до тех пор, пока оператор не установит новое значение тока диода.

Рисунок 5.

Индикатор: режим стабилизации тока.1- Реальный ток лазера в амперах, 2- индикатор излучения лазерного диода, 3- реальная температура лазера в градусах Цельсия, 4- индикатор «перегрев»,5- реальная мощность, излучаемая лазером.

Назначение кнопок в режиме стабилизации тока.

Кнопка «OK»переводит блок в режим программирования тока.

Кнопка «-»переводит блок в режим стабилизации мощности.

Кнопка «MAX» переводит блок в режим удаления точек калибровки.

Кнопка «MIN»переводит блок в режим записи точек калибровки.

Режим стабилизации мощности

В режиме стабилизации мощности на экране всегда отображаются: реальная мощность, излучаемая диодом в Ваттах, индикатор режима стабилизации мощности, реальный мгновенный ток лазерного диода в амперах и реальная мгновенная температура лазерного диода в градусах Цельсия (рисунок 6 позиции 1, 4, 3 и 5).

Рисунок 6.

Индикатор: режим стабилизации мощности. 1- Реальная мощность, излучаемая лазером, 2- индикатор излучения лазерного диода, 3- реальная температура лазера в градусах Цельсия, 4- индикатор режима стабилизации мощности, 5- реальный ток лазера в амперах.

Кроме этого в рабочем режиме стабилизации мощностина дисплей может выводиться следующаяинформация:

Индикатор «Излучение». Появляется, если лазерный диод излучает (рисунок 6 поз. 2).

Индикатор «Выключение». После выключения сетевого тумблера, происходит плавный сброс тока лазерного диода, на индикаторе появляется надпись «OFF» (рисунок 7, позиция 4).

Сброс тока по выключению сетевого тумблера сопровождается, так же миганием светодиодов кнопок -, +, MAX, MIN.

Рисунок 7.

Индикатор: режим стабилизации мощности. 1- Реальная мощность, излучаемая лазером, 2- индикатор излучения лазерного диода, 3- реальная температура лазера в градусах Цельсия, 4- индикатор выключения, 5- реальный ток лазера в амперах.

При превышении максимально допустимой температуры лазерного диода, интерфейс переходит в режим стабилизации тока.

Назначение кнопок в режиме стабилизации мощности.

Кнопка «OK»переводит блок в режим программирования мощности.

Кнопка «-»переводит блок в режим стабилизации тока.

Программирование тока лазерного диода

Переход в режим программирования тока возможен только из режима стабилизации тока. Для перехода в режим программирования тока лазерного диода необходимо нажать кнопку «OK». Переход в режим программирования тока запрещён при выходе лазерного диода за диапазон рабочих температур.Возврат из режима программирования тока в режим стабилизации тока происходит автоматически, если в течении 3-х секунд не была нажата ни одна кнопка и не поворачивался регулятор.

B режиме программирования тока на экран выводится программируемый ток в амперах(рисунок 8 позиция 1), запрограммированная температура (рисунок 8 позиция 2),время перехода к запрограммированному току (рисунок 8 позиция 3),и надпись«CURRENT» (рисунок 8 позиция 4), которая служит для обозначения режима программирования тока.

Рисунок 8.

Индикатор: режим программирования тока. 1– Программируемый ток лазера в амперах, 2- запрограммированная  температура лазера в градусах Цельсия, 3– время перехода к программируемому току, 4–индикатор режима программирования тока.

Назначение кнопок и регулятора в режиме программирования тока.

Кнопка «OK»переводит блок в режим программирования времени перехода к задаваемому току.

Кнопка «-» уменьшает значение программируемого тока на 100мА.

Кнопка «+» увеличивает значение программируемого тока на 100мА.

Кнопка «MAX» увеличивает значение программируемого тока на 1А.

Кнопка «MIN» уменьшает значение программируемого тока на 1А.

Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает программируемый ток с шагом 1мА.

Поворот регулятора против часовой стрелки уменьшает программируемый ток с шагом 1мА.

Реальный ток становится равной, программируемому не мгновенно, а плавно. Скорость перехода задаётся в режиме программирования времени перехода к задаваемому току.

Программирование мощности излучения лазерного диода

Переход в режим программирования мощности возможен только из режима стабилизации мощности. Для перехода в режим программирования мощности лазерного диода необходимо нажать кнопку «OK». Переход в режим программирования мощности запрещён при выходе лазерного диода за диапазон рабочих температур. Возврат из режима программирования мощности в режим стабилизации происходит автоматически, если в течении 3-х секунд не была нажата ни одна кнопка и не поворачивался регулятор.

B режиме программирования мощности на экран выводится программируемая мощность в ваттах(рисунок 9 позиция 1), запрограммированная температура (рисунок 9 позиция 2),время перехода к запрограммированной мощности (рисунок 9 позиция 3),и надпись«POWER» (рисунок 9 позиция 4), которая служит для обозначения режима программирования мощности.

Рисунок 9.

Индикатор: режим программирования мощности. 1–Программируемая мощность лазера в ваттах, 2- запрограммированная температура лазера в градусах Цельсия, 3– время перехода к программируемой мощности, 4–индикатор режима программирования мощности.

Назначение кнопок и регулятора в режиме программирования мощности.

Кнопка «OK»переводит блок в режим программирования времени перехода к запрограммированной мощности.

Кнопка «-» уменьшает значение программируемой мощности на 100мВт.

Кнопка «+» увеличивает значение программируемой мощности на 100мВт.

Кнопка «MAX» увеличивает значение программируемой мощности на 1Вт.

Кнопка «MIN» уменьшает значение программируемой мощности на 1Вт.

Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает программируемуюмощность с шагом 1мВт.

Поворот регулятора против часовой стрелки уменьшает программируемую мощность с шагом 1мВт.

Реальная мощность становится равной программируемой не мгновенно, а плавно. Скорость перехода задаётся в режиме программирования времени перехода к задаваемой мощности.

Программирование времени установления заданного тока или мощности

Переход в режим программирования времени возможен из режима программирования тока или режима программирования мощности. Для перехода в режим программирования времени нужно нажать кнопку «OK».Если в течение 3-х секунд не была нажата ни одна кнопка и не поворачивалсярегулято, происходит переход,  в режим стабилизации тока или режим стабилизации мощности.

Bрежиме программирования времени экран выводится запрограммированное время в секундах (рисунок 10, 11 позиция 1), запрограммированная температура в градусах (рисунок 10, 11 позиция 2), запрогаммированный ток в амперах или мощность в ваттах (в зависимости от того из какого режима был совершен переход рисунок 10 позиция 3 или рисунок 11 позиция 3) и надпись «TIME» (рисунок 10, 11 позиция 4), которая служит для обозначения режима программирования времени.

Рисунок 10.

Индикатор: режим программирования времени. 1– Программируемое время в секундах, 2- запрограммированная температура лазера в градусах Цельсия, 3- установленный ток лазера в амперах, 4–индикатор режима программирования времени.

Рисунок 11.

Индикатор: режим программирования времени. 1– Программируемое время в секундах, 2- запрограммированная температура лазера в градусах Цельсия, 3- установленная мощность лазера в ваттах, 4–индикатор режима программирования времени.

Назначение кнопок и регулятора в режиме программирования времени.

Кнопка «OK» переводит в режим программирования температуры.

Кнопка «-» уменьшаетвремя на10 секунд.

Кнопка «+» увеличивает время на10 секунд.

Кнопка «MAX» увеличивает время на100 секунд.

Кнопка «MIN» уменьшаетвремя на100 секунд.

Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает время с шагом 1 секунда.

Поворот регулятора против часовой стрелки уменьшает время с шагом 1 секунда.

Программирование температурылазерного диода

Переход в режим программирования температуры возможен из режима программирования времени. Для перехода в режим программирования температуры нужно нажать кнопку «OK».Если в течение 3-х секунд не была нажата ни одна кнопка и не поворачивался регулятор, происходит переход,  в режим стабилизации тока или режим стабилизации мощности.

B режиме программирования температуры экран выводится запрограммированная температура в секундах (рисунок 12, 13 позиция 1), запрогаммированный ток амперах или мощность в ваттах (в зависимости от того из какого режима был совершен переход (рисунок 12 позиция 2 или рисунок 13 позиция 2), время перехода к запрограммированному току или мощности (рисунок 12, 13 позиция 3), и надпись «TЕМР» (рисунок 12, 13 позиция 4), которая служит для обозначения режима программирования времени.

Рисунок 12.

Индикатор: Режим программирования температуры. 1– Программируемая температура в градусах Цельсия, 2- установленный ток лазера в амперах,3- запрограммированное времяв секундах, 4–индикатор режима программирования температуры.

Рисунок 13.

Индикатор: режим программирования температуры. 1– Программируемая температура в градусах Цельсия, 2- установленная мощность лазера в ватах, 3- запрограммированное время в секундах, 4–индикатор режима программирования температуры.

Назначение кнопок и регулятора в режиме программирования температуры.

Кнопка «OK» переводит в режим программирования тока или мощности.

Кнопка «-» уменьшает  значение температуры на 0.1⁰С.

Кнопка «+» увеличивает  значение температуры на 0.1⁰С.

Кнопка «MAX» увеличивает  значение температуры на 1⁰С.

Кнопка «MIN» уменьшает  значение температуры на 1⁰С.

Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает температуру с шагом 0.01⁰С.

Поворот регулятора против часовой стрелки уменьшает температуру с шагом 0.01⁰С.

Время выхода на стабилизируемую температуру, после установления тока не более 2 минут.

Запись точек калибровки ток - мощность

Переход в режим калибровки возможен из режима стабилизации тока. Для перехода в режим калибровки нужно нажать кнопку «MIN».Если в течение 3-х секунд не была нажата ни одна кнопка и не поворачивался регулятор, происходит возврат, в режим стабилизации тока.

Точка калибровки это связанная пара значений тока и мощности излучения лазерного диода. Интерфейс прибора может сохранять до 100 точек калибровки. Вычисление мощности для токаI, который не совпадает с током ни одной из записанных калибровочных точек производится по следующему алгоритму:

1.Находятся 2 ближайшие точки калибровкиIo – Po ,  I1 – P1 ,  (Io<I1, Po<P1)

2. Определяется наклон ∆P/∆I = (P1 –Po) / (I1 – Io);

3.	 P = (I – Io) *∆P/∆I,   если Io< I < I1;

P = (I – I1) *∆P/∆I,   если I > I1;

P = (Io -I) *∆P/∆I,   если I < Io;

Для записи  новой точки калибровки (или изменения старой)необходимо сделать следующее:

1. Находясь в режиме стабилизации тока, установить ток.

2.Измерить мощность излучения.

3. Перейти в режим калибровки (нажать кнопку «MIN».)

4. При помощи кнопок и регулятора задать мощность.

5. Нажать кнопку «OK»,  после чего на экране появится сообщение “WRITED”, подтверждающее запись калибровочной точки и интерфейс возвратится в режим стабилизации тока.

B режиме калибровки на экран выводится реальный ток в амперах (рисунок 14, 15 позиция 1), запрограммированная температура (рисунок 14, 15 позиция 2), надпись «CALIBRATE» (рисунок 14позиция 3), которая служит для обозначения режима калибровки или надпись «WRITED» (рисунок 15 позиция 3), которая подтверждает запись калибровочной точки, программируемая мощность в ваттах (рисунок 14, 15 позиция 4)

ыы

Рисунок 14.

Индикатор: режим калибровки. 1– Реальный ток лазера в амперах, 2- запрограммированная  температура лазера в градусах Цельсия, 3– индикатор режима калибровки 4– программируемая мощность лазера в ваттах.

ы

Рисунок 15.

Индикатор: режим калибровки. 1– Реальный ток лазера в амперах, 2- запрограммированная  температура лазера в градусах Цельсия, 3– индикатор записи точки 4– программируемая мощность лазера в ваттах.

При превышении числа калибровочных точек максимального значения (100), внесение новой точки не возможно  без удаления какой-нибудь из старых точек (см. «Режим удаления точек калибровки»). При этом на экране появляется сообщение рисунок 16.

Рисунок 16.

Индикатор: режим калибровки. Сообщение о превышении максимального числа калибровочных точек

Назначение кнопок и регулятора в режиме программирования тока.

Кнопка «OK»подтверждает запись точки калибровки.

Кнопка «-» уменьшает значение программируемой мощности на 1Вт.

Кнопка «+» увеличивает значение программируемой мощности на 1Вт.

Кнопка «MAX» устанавливает значение программируемой мощности в максимум.

Кнопка «MIN»устанавливает значение программируемой мощностив минимум.

Поворот регулятора по часовой стрелке увеличивает программируемый ток с шагом 100мВт.

Поворот регулятора против часовой стрелки уменьшает программируемый ток с шагом 100мВт.

Удаление точек калибровки ток - мощность

Переход в режим удаления точек калибровки возможен из режима стабилизации тока. Для перехода в режим удаления точек калибровки нужно нажать кнопку «MAX».Если в течение 3-х секунд не была нажата ни одна кнопка и не поворачивался регулятор, происходит возврат, в режим стабилизации

B режиме удаления точек калибровки на экран выводится реальный ток точки калибровки (рисунок 17, 18 позиция 1), запрограммированная температура (рисунок 17, 18 позиция 2), надпись «ERASE» (рисунок 17 позиция 3), которая служит для обозначения режима удаления точек калибровки или надпись «DELETED» (рисунок 18 позиция 3), которая подтверждает удаления калибровочной точки, программируемая мощность в ваттах (рисунок 17, 18 позиция 4)

Для удаления точки калибровки необходимо при помощи кнопок выбрать нужную точку и нажать на кнопку «OK», после этого на экране надпись «ERASE»временно заменяется надписью «DELETED», подтверждающей удаление точки. Через 1 секунду интерфейс  переходит  к следующей калибровочной точке.

Рисунок 17.

Индикатор: режим удаления точек калибровки. 1– Реальный ток лазера в амперах, 2- запрограммированная температура лазера в градусах Цельсия, 3– индикатор режима удаления точек калибровки 4– программируемая мощность лазера в ваттах.

Рисунок 18.

Индикатор: режим удаления точек калибровки. 1– Реальный ток лазера в амперах, 2- запрограммированная  температура лазера в градусах Цельсия, 3– индикатор удаления точки калибровки, 4– программируемая мощность лазера в ваттах.

Таблица переходов между режимами

Рисунок 19.

Таблица переходов между режимами.

Защита лазерного диода от перегрева

Контроллер блока питания обеспечивает защиту лазерного диода от перегрева.  При превышении максимально допустимой температурылазерного диода +29⁰С, для предотвращения выхода лазерного диода из строя, принудительно уменьшается  ток. Ток уменьшается со скоростью 100мА в секунду, при этом на экране появляется надпись«T_OVER» (рисунок 8 позиция  4)  и мигает светодиод кнопки «OK».Во время уменьшения тока интерфейс переводится в режим стабилизации тока и переход в другие режимы невозможен.

После того, как температура опускается ниже аварийного предела, ток лазерного диода сохраняется на уровне, при котором была достигнута безопасная температура. Индикация надписи «T_OVER» и мигание светодиода кнопки «OK» сохраняются до тех пор, пока оператор не установит новое значение тока диода.

Рисунок 20.

Индикатор: рабочий режим. 1 - реальный ток лазера в амперах, 2- индикатор излучения лазерного диода, 3 - реальная температура лазера в градусах Цельсия, 4- индикатор «перегрев».

Для уменьшения температуры лазерного диода можно предпринять следующие действия:

1. Понизить температуру окружающего воздуха.

2. Понизить ток лазерного диода.

3. Запрограммировать выход на рабочий ток несколькими небольшими шагами  с интервалом в несколько минут.

Выключение

Переведите  сетевой тумблер, расположенный на задней панели в положение  “OFF” (рисунок2). Устройство плавно уменьшит ток до 0A, а затем выключится само. Скорость сброса тока будет такой – же как при последнем изменении мощности или тока.

После выключения в энергонезависимой памяти сохраняется последнее запрограммированное значение температуры лазерного диода, скорость изменения тока и калибровочные точки.  Значение тока не сохраняется после  включения блока, начальныйзапрограммированный ток всегда равен 0А.

ВНИМАНИЕ!

Отсоединение сетевого шнура при ненулевом токе лазерного диода может привести к выходу из строя лазерного диода, см. п. ВЫКЛЮЧЕНИЕ!

Замена лазерного диода

Замена лазерного диода осуществляется только специалистами компании:

ЗАО «Техноскан – Лазерные системы»

www.tekhnoscan.com

e-mail: servise@tekhnoscan.com